徐州天蓝臭氧设备有限公司

产品铭牌

- 产品名称：天蓝牌TLCF-G-3-10A型臭氧发生器。

- 生产企业卫生许可证号：苏卫消证字2016第0034号。

- 联系方式：

名称：徐州天蓝臭氧设备有限公司

- 地址：徐州市泉山经济开发区宏盛路2号

- 联系电话：0516-85887878

- 传真：0516-85887598

- 邮编：221140

- 生产日期：2018年05月01日

- 注意事项：详见说明书。

徐州天蓝臭氧设备有限公司

- 设备说明书

- 一、产品名称

- 天蓝牌TLCF-G-3-10A型臭氧发生器。

- 二、型号

- TLCF-G-3-10A。

三、杀菌因子

杀菌因子为：O3。

四、杀菌原理

臭氧的灭菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶；也可以直接与细菌、病菌发生作用，破坏其细胞壁和核糖酸，分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物，使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏；还可以渗透胞膜组织，侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖，使细胞发生通透性畸变，导致细胞的溶解死亡，并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒子、支原体及热原（细菌病毒代谢产物、内毒素）等溶解变性死亡。

- 五、杀菌强度

在试验温度20℃-25℃，相对湿度50%-69%条件下，开机消毒30分钟，对20m³密闭房间空气中，人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率为99.98%，此时白色葡萄球菌的自然衰亡率为34.13%。

环境温度27℃，相对湿度60%条件下，开启样品消毒60分钟，对40m³密闭房间空气中自然菌的消亡率大于90%。

- 六、有效成分含量：≥10g/h。

七、杀灭微生物类别：

可杀灭空气中常见的细菌。

- 八、使用范围：

- 适用于空气消毒，完全可以替代紫外线灯照射和化学薰蒸大消毒，不必在洁净区增加任何设备，绝无二次污染。可广泛应用于电子、光学、制药、生物制品、化工、遗传基因工程等行业。

- 九、使用方法：

1.根据消毒灭菌要求，设置机器灭菌工作时间，该时间继电器一般设置为45-60分钟（用户可以参考灭菌检测结果设置时间）。消毒时应关闭空调箱新风进口和回风排放阀门，使整个被消毒的洁净室空气通过净化系统风道形成内部循环，从而达到消毒目的。

2.先开启水源（水起到冷却作用），出水口满管流出水源即可，并保证在正常开机时水流畅通。

3.接通电源，选择开关打至近控位置。按下绿色启动按钮，绿色按钮指示灯亮，红色按钮指示灯灭，定时器开始计时，电流表显示富氧机组工作电流。

4.开启压缩空气，检查，分子筛，干燥剂，蓝气管，黑气管是否漏气（减压阀压力不要大于0.2mPa，流量计的流量是否正常，注明外气）。

5.富氧开启2分钟后，臭氧自动延时开启，观察电压及电流表是否正常。

6.机器工作至预设时间（消毒灭菌结束），自动停机，此时绿色工作指示灯灭，红色按钮指示灯亮，机器恢复准备工作状态。此时应手动将进水口阀门、进气口阀门关闭。

7.机器正常工作时，若需临时停机，

（1）：首先关闭臭氧（按下红色停止按钮）；

（2）：关闭外部气源，以确保贵公司供气设备及管道正常；

（3）：关闭水源；

8.长期停机请切断电源。

- 十、主要元器件使用寿命：

- 臭氧发生器元器件的有效使用寿命为10000小时。

十一、注意事项：

- 1.干燥机维护：为保证机器工作在低露点干燥状态，应注意硅胶干燥定期（变白）烘烤，烘干置凉后可反复再生使用。制氧分子筛定期（半年～壹年）干燥（在烘箱300℃～400℃的高温中烘3～4小时即可），烘干置凉后可反复再生使用，南方地区应视空气湿度环境，滤料再生间隔时间和次数增多。

- 2.在总电源断电前提下，定期应用干燥洁净的软毛刷定期清扫机器内多种电子线路板及周围环境灰尘，以免对机器带来不良影响。

- 3.机器不能正常通电时，请切断电源，查看机内电源保险丝是否接触良好或熔断，若熔断，请更换同型号安培数保险丝。若机器一通电即熔断保险丝，则大多为臭氧变频线路板电子元件损坏或高压放电室受潮有冷凝水出现，请有资格专业人员检查及修理。

- 4.冬季长期不用，应将冷凝器和放电室冷却水排空，以免冻裂机件。

- 5.警告！：为了人身安全，严禁在通电状态下，开启臭氧发生器机门，以免造成触电伤害事故。开机前必须锁好机门，钥匙由资格电工专门保管，非机器操作人员禁止接触机器，以免引起事故。

- 长期停机请切断电源。

- 十二、执行标准：

- 该说明书制定是按照卫生部《消毒产品标签说明书管理规范》，我厂产品严格按照卫生部《消毒技术规范》和国家《臭氧消毒卫生技术要求》生产。

- 十三、生产企业：

- 名称：徐州天蓝臭氧设备有限公司

地址：徐州市泉山经济开发区宏盛路2号

联系电话：0516-85887878

传真：0516-85887598

邮编：221140

- 生产企业卫生许可证号：苏卫消证字2016第0034号。

- 生产日期：2018年05月01日。

十六、主要技术参数：

| 产品全称 | 型号 | 有效成分含量 （g/h） | 灭菌成分 | 电源 （V/Hz） | 功率 (Kw) | 外形尺寸 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天蓝牌TLCF-G-3-10A型臭氧发生器 | TLCF-G-3-10A | 10 | 臭氧 | 220/50 | 0.8 | 650*500*1100 |

- TLCF-G-3-10A电路图

- 臭氧发生器结构示意图：

- 外接气源

（以实物外壳为准）

- 自带气源